## 0-说明
MDR 通用安全与性能要求（GSPR）对照表
欧盟 Regulation (EU) 2017/745 附录 I · 23 条 / 三章 · v1.2 · 2026-10-21
给谁用 · 第一次用的顺序
给制造商的技术文档负责人（RA / QA）用。填完它，你能回答审核员最常问的那句话：「这一条你怎么满足的，证据在哪一页？」
第一次用，按这个顺序走：① 先打开「3-填写示例」，5 行，看合格的一条长什么样 → ② 回本页往下读「怎么用」→ ③ 到「1-GSPR对照表」，先只填 E 列 → ④ 看「2-自查统计」，它会告诉你还差什么。
责任边界（只读一次）
本表不构成法规意见、法律意见或合规咨询意见，不替代 MDR 官方文本，也不构成对审评结果的任何预期或保证。本表能保证的是：23 条不漏、不适用必须写理由、每条都要有受控证据编号。本表不能保证的是：你的技术判断是否正确。后者须由具备相应资质的人员核实并签署（见「4-签署与版本」）。
这是什么 · 适用范围
MDR 附录 I 的 GSPR 条款对照表。技术文档必须说明哪些 GSPR 适用、不适用的理由、证明符合的方法、所采用的协调标准或通用规范，以及提供符合性证据的受控文件的确切标识（附录 II 第 4 节 (a)–(d)）。本表是把这四项写成可审查格式的载体。
适用范围：仅 Regulation (EU) 2017/745（MDR，Medical Device Regulation）下的医疗器械与附录 XVI 产品。不适用于体外诊断医疗器械（IVDR, (EU) 2017/746，其附录 I 编号与 MDR 不同，不可互换）、中国 NMPA 注册、美国 FDA 510(k)/PMA。
会让这张表静默出错的三件事
① 不要把别的表格整列粘贴进 E–K 列。粘贴会覆盖下拉选项与红黄绿提示，之后统计会静默失准，而界面看起来一切正常。要粘请用「选择性粘贴 → 数值」，粘完抽查两个格子看还有没有下拉箭头。
② 不要删除「1-GSPR对照表」里的整条。删掉整条会让自查统计失真（统计页第一项会显示条数不是 23，以此识别）。需要拆分细小条目时请用「插入行」，在原有条下方插，A 列填 14.1 / 14.2…——插入行不影响条数校验。
③ 本文件里存的是公式，不是计算结果。必须用 Excel 或 WPS 打开才显示统计；用微信、邮件附件或网页预览会显示 0。
怎么用
① E 列选适用性。第 I 章（第 9 条除外）与第 III 章对全部器械适用；第 II 章按器械技术特性逐条判断。E 列每一格都能点开下拉——选中后格子右边会冒出小箭头，看不见箭头就先点一下格子。
② 第 II 章的 10、11、14、20 条对绝大多数器械都适用。选「不适用」应是例外而非默认——公告机构最常见的第一号缺陷，就是一整列没有理由的 N/A。
③ 「部分适用」是本表增加的工作分类，法规文字只有「适用」与「不适用并说明理由」两种。用「部分适用」时，必须在 F 列写明哪一部分不适用、为什么；否则它就是一个躲过审查的空档。
④ 第 9 条不是一条独立要求。它的原文意思是：对附录 XVI 产品，第 1 条与第 8 条应理解为「使用时完全不存在风险，或风险不超过与高水平健康保护相一致的最大可接受风险」。做附录 XVI 产品时，第 1、8 条的结论必须按此重述。常规器械在第 9 条选「不适用」并写一行理由即可。
⑤ G 列选证明方法（附录 II 4(b)）：设计验证、设计确认、风险分析、过程确认、临床评价、标签与 IFU 评审等。H 列写所采用的协调标准或通用规范（4(c)）。这两列不是重复：一个是「你用什么手段证明」，一个是「你依据哪份文件」。
⑥ I/J 列写受控证据文件的确切标识与位置（4(d)）。「风险分析报告.pdf」和「QMS-RA-001 v2.1」不是一回事，只有后者可被追溯。
⑦ 第 14、18、23 条各含多个独立子要求（14.1–14.7、18.1–18.8、23.1–23.4，且 23.1 内含 (a)–(k)）。用一行覆盖整条会掩盖内部差异。需要细化时，在该条下方插入行，A 列填 14.1 / 14.2…，并在备注列注明。
还没有文件编号体系？先这样填，不要卡住
I 列先写「文件名 + 版本 + 日期」，例如「风险管理报告 v2.1 2026-03-14」；J 列写「章节 + 页码」。等编号体系建起来后统一替换，替换前在 N 列备注「编号待统一」。
不要因为编号没有就留空——留空是审核时最容易被追问的一项，写了待补反而说得清。
两条容易混的地方
第 10–23 条的 D 列是 MDR 官方节标题原文；第 1–9 条在法规原文里本来就没有条标题，所以 D 列是空的——空的地方，就是法规原文没有的地方。第 1–9 条的主题只写在本表 C 列，是整理出来的，不是原文，引用时不要混用。
法规强制的是附录 II 第 4 节要求的内容，不强制这个表格形式。本表把那四项要求做成一页可审查的格式，公告机构也接受同样的内容以别的形式提交——所以填的是内容，不是这张表。
术语
MDR = Medical Device Regulation，即 Regulation (EU) 2017/745。
GSPR = General Safety and Performance Requirements，通用安全与性能要求，MDR 附录 I。
OJ = Official Journal of the European Union，欧盟官方公报，法规的公布载体。本表说的「OJ 原文」指在 OJ 上公布的 MDR 正文。
通用规范（CS, common specifications）= 欧盟委员会依 MDR 第 9 条制定的法定技术规范，效力等同协调标准。
公告机构（NB, Notified Body）= 欧盟成员国指定、对中高风险器械实施符合性评估的机构。I 类非无菌非测量器械通常不经公告机构，走自我声明。
UDI = Unique Device Identification，唯一器械标识。Basic UDI-DI 标识一个型号组；UDI-DI 标识具体型号或变体（不同型号、变体、包装各一个）。
附录 XVI = MDR 适用的「无预期医疗用途」产品清单（如彩色隐形镜片、皮下填充物、抽脂/溶脂设备、皮肤磨削激光等）。常规器械不涉及；第 9 条通常填「不适用」并写一行理由。
MDR 附录 I 的结构
第 I 章 第 1–9 条 一般要求（各国条原文无标题；第 9 条仅对附录 XVI 产品有规范意义）
第 II 章 第 10–22 条 设计与制造要求（各国条有官方标题）
第 III 章 第 23 条 随附信息要求（标签与使用说明书）
两种常见填错
· 把「部分适用」当「不适用」用，却不写范围。部分适用仍然要给证据，否则审查方会要求补。
· 只写标准号不写条款号。审核员要在几百页报告里定位复核，实践中会被要求补充 —— 这是行业惯例，不是法规条文的要求，但不写就要返工。
来源与许可
法规依据：Regulation (EU) 2017/745（MDR）附录 I、附录 II 第 4 节。官方文本：https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj （CELEX 32017R0745；以最新整合版 consolidated version 为准）。
第 10–23 条英文标题引自上述法规原文，© European Union，依 Decision 2011/833/EU 可再利用。
本表的结构、字段设计与说明文字：CC BY 4.0（可自由使用、修改、商用，保留署名）。
编制：MedXpert · 版本 v1.2 · 2026-10-21。项目与更新：https://github.com/stevenzhao07/regdoc-commons

## 1-GSPR对照表
条款号 | 章 | 主题（第 1–9 条为整理名，不是原文） | 官方标题（MDR 原文；第 1–9 条原文无标题，故留空） | 适用性 ▼ | 不适用理由 / 部分适用的范围说明（选「不适用」或「部分适用」时必填） | 符合性方法（附录 II 4(b)） | 引用标准 / 通用规范 / 其他方案（附录 II 4(c)） | 受控证据文件标识（附录 II 4(d)，编号+版本） | 证据在技术文档中的位置（章节/页码） | 符合性结论 ▼ | 跟进人 | 批准人 / 日期 | 备注
1 | I | 安全与性能（不得损害临床状况与安全）
2 | I | 「尽可能降低风险」的含义（不得损害受益-风险比）
3 | I | 风险管理体系
4 | I | 风险控制措施的优先顺序
5 | I | 使用错误与合理可预见误用的风险
6 | I | 使用寿命内的性能
7 | I | 运输与储存
8 | I | 受益-风险可接受性
9 | I | 附录 XVI 产品：第 1 条与第 8 条应如何理解
10 | II | 化学、物理与生物学特性 | Chemical, physical and biological properties
11 | II | 感染与微生物污染 | Infection and microbial contamination
12 | II | 含药物成分的器械；以及由被人体吸收或局部弥散的物质构成的器械 | Devices incorporating a substance considered to be a medicinal product and devices that are composed of substances or of combinations of substances that are absorbed by or locally dispersed in the human body
13 | II | 含生物源材料的器械 | Devices incorporating materials of biological origin
14 | II | 器械结构及其与使用环境的交互 | Construction of devices and interaction with their environment
15 | II | 具有诊断或测量功能的器械 | Devices with a diagnostic or measuring function
16 | II | 辐射防护 | Protection against radiation
17 | II | 电子可编程系统——含该系统的器械，以及本身即为器械的软件 | Electronic programmable systems — devices that incorporate electronic programmable systems and software that are devices in themselves
18 | II | 有源器械及与其连接的器械 | Active devices and devices connected to them
19 | II | 有源植入器械的特别要求 | Particular requirements for active implantable devices
20 | II | 机械与热风险防护 | Protection against mechanical and thermal risks
21 | II | 对输送能量或物质的器械所致患者/使用者风险的防护 | Protection against the risks posed to the patient or user by devices supplying energy or substances
22 | II | 对制造商预期供非专业人员使用的器械所致风险的防护 | Protection against the risks posed by medical devices intended by the manufacturer for use by lay persons
23 | III | 标签与使用说明书 | Label and instructions for use
Note on E1: 点这一格 → 右边出现下拉箭头 → 只能选：适用 / 部分适用 / 不适用。
Note on G1: 附录 II 4(b) 的「方法」：设计验证 / 设计确认 / 风险分析 / 过程确认 / 临床评价 / 标签与 IFU 评审。标准号写在右边 H 列。

## 2-自查统计
自查统计（随填写实时更新）
本页只做计数，不做判定。数字为 0 表示这几项机械检查已清空，不代表合规、不代表可提交、不代表任何审评结论。
指标 | 条数 | 说明 / 怎么处理
GSPR 标准条数（必须为 23） |  | 不等于 23 = 有整条被删除，本页其余数字全部失效。插入的 14.1 等子条不计入这一项，不影响校验。
① 适用性未填 |  | 每一条都必须做判断，不能留空
② 不适用或部分适用但未写理由 |  | 法规要求不适用须说明理由；部分适用须说明范围
③ 结论为缺口 |  | 提交前必须关闭或书面说明
④ 结论未填 |  | 填了适用性却没有结论，等于没做评估
⑤ 有方法但未写受控证据文件标识 |  | 附录 II 4(d) 要求证据文件的确切标识，缺失即无法追溯
参考：适用
参考：部分适用 |  | 须在 F 列写明哪一部分不适用
参考：不适用 |  | 第 II 章多数条适用，N/A 应是例外
参考：结论符合
参考：结论部分符合 |  | 写清剩余差距与关闭计划
自查未清项合计（①+②+③+④+⑤） |  | 为 0 只表示这 5 项机械检查已清空
这份表能不能用，不由这张统计页决定
上面 5 项只是可以从电子表格里机械检查的部分。它们为 0，只说明「没有留空、没有漏理由、没有自报缺口」。
技术充分性、标准适用性、证据有效性，都检查不出来——那需要人去看文件。
提交与否、何时提交，必须由具备资质的人员判断并在「4-签署与版本」签署。本文件不对审评结果作任何预期。

## 3-填写示例
填写示例（虚构产品：某骨科胫骨髓内定位器械，非任何真实客户文件）
下面五行演示三种适用性取值 + 两类高频错误。示例里的文件编号全部是虚构占位符，复制任何一行都必须先换掉 I 列。
条款号 | 适用性 | 理由 / 范围说明 | 符合性方法 4(b) | 引用标准 4(c) | 受控证据文件 4(d) | 证据位置 | 结论 | 这条在演示什么
1 | 适用 |  | 设计验证 | EN ISO 14971:2019+A11:2021 第 7 条 | 示例-RA-001 v0.0｜请替换 | 示例 §6.1 p.32｜请替换 | 符合 | 常规条目：适用、有方法、有依据、有受控证据、有位置、有结论。多数条目应该长这样。
9 | 不适用 | 本产品有明确预期医疗用途，不属于附录 XVI 所列无预期医疗用途产品，故第 9 条不适用。 |  |  |  |  | 符合 | ★ 不适用必须写理由。留空会标红；少于 10 字会标黄。第 9 条是最高频漏项。常规器械在这一条就是「不适用 + 一行理由」。
14 | 部分适用 | 14.1–14.5、14.7 适用。14.6「测量、监视或显示刻度须符合人因工程原则」不适用：本器械无测量、监视或显示刻度。 | 设计验证 | EN ISO 14971:2019+A11:2021 第 7 条 | 示例-DV-014 v0.0｜请替换 | 示例 §7.2 p.48｜请替换 | 部分符合 | ★ 第 14 条含 7 个子条。只写「部分适用」不写清哪几条，等于躲过审查。必须写明范围。
17 | 不适用 | 本器械为无源手术器械，不含电子可编程系统，本身也不是软件，故第 17 条不适用。 |  |  |  |  | 符合 | ★ 第 17 条同时管「含软件的器械」和「本身即为器械的软件（SaMD）」。只做硬件的才可整体不适用。
23 | 适用 |  | 标签与IFU评审 | EN ISO 15223-1:2021；MDR 附录 I 第 23.2 条 | 示例-IFU-023 v0.0｜请替换 | 示例 §11 p.102｜请替换 | 符合 | ★ 第 23 条含 23.1–23.4，23.1 内还有 (a)–(k)。只写「标签符合要求」无法定位，建议按子条拆行。
照抄示例里的编号，是这张表最常见的错法。编号写错，审核员查不到文件，整行等于没填。
三种适用性怎么写
适用 → 必须有：符合性方法 + 标准/通用规范 + 受控证据文件标识 + 证据位置 + 结论。
部分适用 → 同上，另在理由列写清「哪一部分不适用、为什么」。不写范围的「部分适用」等于躲问题。
不适用 → 必须写理由。写「不适用」三个字等于没写；法规要求的是解释为什么其他要求不适用。

## 4-签署与版本
文件控制与签署
说明页与统计页反复要求「须由具备资质的人员签署」——本页就是那个落点。不填这一页，那份声明就只是一句话。
文件编号 |  |  | 贵司自己的文件编号
版本 |  |  | 填你自己的文件版本（如 v1.0），不是本模板的 v1.2
生效日期
适用器械 / 型号
Basic UDI-DI（如已分配） |  |  | UDI = 唯一器械标识；Basic UDI-DI 标识型号组
签署
角色 | 姓名 | 资质 / 经历（须可核验） | 日期 | 签字
编制
复核
批准
小厂常见情形：编制与复核可以是同一人，但请在备注写清复核方式（外部顾问预审 / 内审 / NB 预评估）。批准人应为对技术文档负最终责任的管理者。三位分离不是本表的要求，是审核时的常见问法。
「资质 / 经历」写能被查到的，例如：RA 5 年、MDR 技术文档 3 份、ISO 13485 内审员证号 XXX。不要写「熟悉法规」。
本表不替代法规要求的技术文档，也不构成合规判定。签署只表示签署人对本表内容的核实责任，不代表公告机构或主管当局的任何意见。
修订记录
版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人
v1.2 | 2026-10-21 | 第 1–9 条 D 列改为留空（法规原文无条标题，不再重复 C 列）；条数校验改为只数 1–23 原始条号，插入子条不再误判为删行；统计页去除静态红底；E 列待填格改浅黄并加下拉提示；示例编号改为明确的占位符；补 OJ / UDI / 附录 XVI 释义；打印区域扩至 N 列。
v1.1 | 2026-10-21 | 依 OJ 原文校正 8 处条标题（12/13/14/15/17/19/21/22）；第 14 条原为 MDD 93/42/EEC 措辞；新增文件控制与签署页。
v1.0 | 2026-10-21 | 初版。